## conv abierta 6
CONVOCATORIA ABIERTA No. 06 DE 2018 PRE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA NUEVA AREA DE HOSPITALIZACION, SERVICIOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPEUTICOS DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
Servicio | Nombre de la dotación | Especificaciones mínimas obligatorias (EMO) | Cantidad | valor unitario de referencia | valor total de referencia | VALOR UNITARIO OFERTADO CON IVA | VALOR TOTAL OFERTADO CON IVA
LABORATORIO CLÍNICO | Esterilizador | *Tipo Vertical *Capacidad 50 - 60litros *Cámara en acero inoxidable, tamaño aproximado entre 30 Cm x 70 Cm (+-2%) *Presión de trabajo: 0.5-2.5Kg/Cm2 *Rango de Temperatura de trabajo entre 105 -140 °C *Fuente de alimentación eléctrica 220 - 240 Vac/60Hz *Potencia hasta 3Kw *Proceso de esterilización controlado por microcontrolador o microprocesador *Control de presión *Válvula de seguridad *Indicador de presión *Indicador de temperatura *Temporizador *Termostato de seguridad *Sistema de seguridad para controlar apertura de tapa | 1 | 26180000 | 26180000
LABORATORIO CLÍNICO | Nevera | •Panorámica tipo vertical • Vidrio panorámico • Rango de temperatura entre 1° - 15°C • controlador de temperatura calibrado en un rango de trabajo de 2° a 8°C •Capacidad entre 20 – 30 ft •Refrigerante ecológico libre de CFC •Fuente de alimentación 110-120Vac/60Hz | 3 | 21420000 | 64260000
LABORATORIO CLÍNICO | Congelador | •Tipo Vertical •Ecológico libre de CFC •Material del interior en acero inoxidable •Capacidad entre 250-300 Litros •Rango de temperatura entre -15° a -40° C. •Display indicador de temperatura •Fuente de alimentación eléctrica: 110-120 Vac/220-240 Vac/60 Hz | 1 | 14280000 | 14280000
LABORATORIO CLÍNICO | Sistema de Control de Temperatura | •Sensores inalámbricos para control de temperatura de 18 Neveras, calibrados en un rango de 2°- 8°C •Sensores inalámbricos para control de temperatura y humedad de 7 Termohigrómetros, calibrados en un rango de 2°- 8°C, y humedad entre 50% - 70% •Sistema de alarmas sonoras, visuales •Central de monitoreo que envié mensajes vía email y celular, cuando los parámetros de temperatura y humedad, estén por fuera de los rangos de trabajo configurados. | 1 | 27298005 | 27298005
LABORATORIO CLÍNICO | Cabina de bioseguridad | *Clase AII *Sistema de filtración con 2 filtros HEPA uno para extracción y otro para suministro de aire *Volumen de aire recirculado 70% y 30% de aire extraído *Bandeja de trabajo en acero inoxidable *Indicador de presión *Luz Ultravioleta *Alarma visual y sonora por falta de flujo * Fuente de alimentación 110 - 220 Vac/60Hz * Dimensiones aproximada alto 130 cm, largo 130 cm y ancho 73 cm | 1 | 20230000 | 20230000
LABORATORIO CLÍNICO | Centrifuga | •Cámara en acero inoxidable • Rango de velocidad entre 1500 - 4000 rpm • Capacidad para 24 tubos • Programación de parámetros de velocidad y tiempo • Motor de inducción libre de escobillas • Pantalla para visualización de parámetros como: velocidad y tiempo, • Sistema de seguridad para detección de desbalanceo • Sistema de seguridad en la tapa • Nivel de ruido menor a 60 dB • Fuente de alimentación eléctrica 110 -120 Vac / 60 Hz. Accesorios: •Juego de adaptadores para tubos de 5 – 10 ml •Juego de adaptadores para tubos de 11 – 20 ml | 1 | 13863619 | 13863619
LABORATORIO CLÍNICO | Termociclador | •Para PCR en tiempo real •Fuente de excitación tipo LED •96 pocillos •Rango temperatura de 25° a 100°C •Velocidad de calentamiento mínimo 6°C/S •Enfriamiento mínimo de 3°C/S •Cartuchos para lectura óptica •Módulos ópticos mínimo de 6 ranuras intercambiables •Volumen de reacción en un rango entre de 10 a 30 lambdas. • 4 paneles que permitan realizar pruebas: respiratorias, identificación en hemocultivo positivo, gastrointestinal, meningitis •Conexión a computador mediante puerto USB o Vía red LAN •Software de análisis de datos y control de instrumentos basados en Windows. •Tiempo de resultados máximo en 1 hora •Tamaño aproximadamente 25 x40 x 20 cms •Fuente de alimentación eléctrica: 110-120 Vac/60Hz | 1 | 130900000 | 130900000
LABORATORIO CLÍNICO | Horno | •Para secado de material •Cabina interior en acero inoxidable. •Capacidad entre 25 – 40 Litros •Rango de temperatura de trabajo entre 50° - 300° C •Control de temperatura por microprocesador o microcontrolador •Sistema de protección por sobretemperatura •Timer de 1 - 9999 •Display para visualización de tiempo y temperatura •Fuente de alimentación eléctrica 220-240 Vac/60Hz | 1 | 5950000 | 5950000
LABORATORIO CLÍNICO | Incubadora | •Cabina interior en acero inoxidable •Capacidad entre 25 - 50 Litros •Rango de temperatura entre 5°-70° C •Control de temperatura por microcontrolador/Microprocesador •Temporizador entre 1-999 minutos •Fuente de alimentación 110 Vac/220 Vac/60Hz •Potencia aproximadamente 150-300W •Pantalla LCD para visualización de temperatura y tiempo •Termostato de seguridad •Sistema de alarmas: sobretemperatura, finalizar del proceso •Puerta con sistema de seguridad de apertura y vidrio para visualización de muestras | 2 | 8330000 | 16660000
LABORATORIO CLÍNICO | Pipeta automatica | •Volumen variable: 5-50, 10-100, 20-200, 100-500, 100-1000 ul | 14 | 287980 | 4031720
LABORATORIO CLÍNICO | Microscopio Binocular | •Oculares de 10X •Sistema de iluminación Led o halógeno •Objetivos 4x, 10x, 40x, 100x •Ajuste de distancia interpupilar entre 45 a 75 mm •Regulacion de altura para usuario •Cabezal de observación binocular inclinado entre 0°- 30° con rotacion de 360° •Movimiento X-Y de la platina, con escala graduada •sistema de enganche y presión de portaobjeto •Enfoque coaxial micrométrico y macrométrico •Fuente de alimentación 110-120 Vac/60Hz | 2 | 7378000 | 14756000
LABORATORIO CLÍNICO | Contador de células hematológico | • Conteo individual de 8 puestos diferentes •Contador de 0 – 999 •Tecla de bloqueo para no modificar el conteo •Alarma sonora •Pantalla LCD o LED •Calculo de porcentajes •Fuente de alimentación 110-120 Vac/60Hz | 1 | 1249500 | 1249500
LABORATORIO CLÍNICO | Pipeta automatica | •Volumen de 1000-5000 ul | 3 | 535500 | 1606500
LABORATORIO CLÍNICO | Centrífuga lavadora de células (Serofugas) | •Cámara en acero inoxidable •Rotor con capacidad de 12 tubos •Velocidad 3500 rpm •Motor libre de escobillas •Fuente de alimentación eléctrica 110-120 Vac/60Hz • Sistema de seguridad en la tapa • Nivel de ruido menor a 60 dB | 1 | 16660000 | 16660000
TOTAL: |  |  |  |  | 357925345