## Hoja1
VAPORIZADOR DE SEVOFLURANO |  |  | EQUIPO: NEURO ESTIMULADOR DE PRESICION PARA BLOQUEO NERVIOSO
Especificaciones Técnicas
El equipo debe cumplir con las siguientes caracteristicas
|  |  | Clasificación del Dispositivo | Clase IIa, Tipo BF
1 | Debe ser compatible con selectatec con interbloqueo |  | Fuente de Alimentación | 4x pilas alcalinas del AAA
2 | Plug-in compatible con draguer |  | Consumo de Energía | 17mA
3 | Peso inferior a 5 kg |  | Forma de Onda | Corriente Constante, Onda cuadrada monofásica
4 | Flujo vertical |  | Peso | 130g
5 | Capacidad: Volúmen en marca máximo de 250 ml y volúmen mínimo en marca de 35 ml |  | Dimensiones | 145mm x 90mm x 30mm
|  |  | Temperatura de Funcionamiento | 10 - 40 °C
6 | Sistema de llenado: llenado con clavijas, utilizando el adaptador de llenado especifico para el agente |  | Temperatura de Transporte y Almacenamiento | 0 - 50 °C
|  |  | Humedad de Funcionamiento | 90% de humedad
7 | Presión del aire: 11,5 - 110 Kpa |  | Relativa Humedad para transporte y almacenamiento | 90% de humedad
|  |  | Relativa Presión atmosférica de operación | 50 – 106kPa
8 | Límites de temperatura de funcionamiento: 15 a 35 °c |  | Presión atmosférica recomendada para transporte y almacenamiento | 50 - 106kPa
|  |  | Cantidad: | 2 equipos
9 | Temperamiento: 5 a 40 °c
Especificaciones de Funcionamiento
10 | Cauda operativo: 0,2 a 15 litros por minuto |  | Modos de Funcionamiento: | Modo de Localizador de Nervios | Modo de mapeo de nervios | Modo de NMBA
|  |  | Márgenes de Corriente: | 0.00 - 5.00 mA ± 5% | 0 - 20mA ± 5% | 0 - 80mA ± 5%
11 | Presión operativa: 0 a 5 Kpa |  | Opciones de Anchura de Pulso: | 0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms ± 5% | 0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms ± 5% | 0.2ms ± 5%
|  |  | Máximo Voltaje de Estimulación: | 100V | 400V | 400V
12 | Presión máxima de colector: 38 Kpa (5,5 psi) |  | Estímulo: | Onda de cuadro monofásico | Onda de cuadro monofásico | Onda de cuadro monofásico
|  |  | Frecuencia de Estimulación: | 1Hz , 2Hz, 5Hz ± 5% | 1Hz , 2Hz, 5Hz ± 5% | 1Hz, 2Hz, 5Hz, 50Hz, 100Hz ± 5%
13 | Presión máxima de prueba: 38 Kpa (5,5 psi) |  | Impedancia de la Carga: | 0 kOhm - 20 kOhm | 0 kOhm - 20 kOhm | 0 kOhm - 5 kOhm
Nota: Los equipos tecnologicos deberán enregarse el día que inicia la vigencia del contrato, lo cual se acreditará con certificación firmada por el represente legal, la cual deberá aportarse en la propuesta