## Hoja1
APOYO TECNOLOGICO
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE MEDIOS DE CONSTRASTES
Cantidad: 1 unidad
Especificaciones Técnicas
| Clasificación del Dispositivo | Clase IIB, Tipo BF
| Fuente de Alimentación | Electrica - bateria interna
| Velocidad de Flujo | 1,0 - 10 ml /Seg
| Limite de presion | 50 - 325 pico psi
| tamaños de jeringas | vacias: 200ml prellenadas: 50 - 75 - 100 - 125 ml
| calentador de jeringas | 37º C
| volumen | 0,1 ml de volumen en la jeringa
| retraso de escaneo | 0 - 600 segundos
| retraso de inyeccion | 0 - 600 segundos
| retraso de fase | 0 - 600 segundos
| numero de fases | 6
| memorrias de protocolos | 40
| resultados de inyeccion | ultimos 24 protocolos
| promocion | 10 - 90
| contraste SI | 5 pasos
NEURO ESTIMULADOR DE PRESICION PARA BLOQUEO NERVIOSO
Cantidad: 2 unidades
Especificaciones Técnicas
| Clasificación del Dispositivo | Clase IIa, Tipo BF
| Fuente de Alimentación | 4x pilas alcalinas del AAA
| Consumo de Energía | 17mA
| Forma de Onda | Corriente Constante, Onda cuadrada monofásica
| Peso | 130g
| Dimensiones | 145mm x 90mm x 30mm
| Temperatura de Funcionamiento | 10 - 40 °C
| Temperatura de Transporte y Almacenamiento | 0 - 50 °C
| Humedad de Funcionamiento | 90% de humedad
| Relativa Humedad para transporte y almacenamiento | 90% de humedad
| Relativa Presión atmosférica de operación | 50 – 106kPa
| Presión atmosférica recomendada para transporte y almacenamiento | 50 - 106kPa
| Cantidad: | 2 equipos
Especificaciones de Funcionamiento
Modos de Funcionamiento: | Modo de Localizador de Nervios | Modo de mapeo de nervios | Modo de NMBA
Márgenes de Corriente: | 0.00 - 5.00 mA ± 5% | 0 - 20mA ± 5% | 0 - 80mA ± 5%
Opciones de Anchura de Pulso: | 0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms ± 5% | 0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms ± 5% | 0.2ms ± 5%
Máximo Voltaje de Estimulación: | 100V | 400V | 400V
Estímulo: | Onda de cuadro monofásico | Onda de cuadro monofásico | Onda de cuadro monofásico
Frecuencia de Estimulación: | 1Hz , 2Hz, 5Hz ± 5% | 1Hz , 2Hz, 5Hz ± 5% | 1Hz, 2Hz, 5Hz, 50Hz, 100Hz ± 5%
Impedancia de la Carga: | 0 kOhm - 20 kOhm | 0 kOhm - 20 kOhm | 0 kOhm - 5 kOhm